| Модель | Диапазон | Разрешение | Погрешность (k=2) | Давление разрушения | Совместимость со средами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2700G-BG100K | от –15 фунтов/кв. дюйм до 15 фунтов/кв. дюйм от –100 кПа до 100 кПа | 0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар | Избыточное давление ±0,02 % всей шкалы Разрежение ±0,05 % всей шкалы | 45 фунтов/кв. дюйм 0,3 МПа | Примечание 1 |
| 2700G-BG200K | от –15 до 30 фунтов/кв. дюйм от –100 кПа до 200 кПа | 0,001 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар |  | 90 фунтов/кв. дюйм 0,6 МПа | Примечание 1 |
| 2700G-BG700K | от –12 фунтов/кв. дюйм до 100 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 700 кПа | 0,01 фунта/кв. дюйм 0,0001 бар |  | 1000 фунтов/кв. дюйм 7 МПа | Примечание 2 |
| 2700G-BG2M | от –12 фунтов/кв. дюйм до 300 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 2 МПа | 0,01 фунта/кв. дюйм 0,001 бар |  | 13,8 МПа 14 МПа | Примечание 2 |
| 2700G-BG3.5M | от –12 фунтов/кв. дюйм до 500 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 3,5 МПа | 0,01 фунта/кв. дюйм 0,001 бар |  | 13,8 МПа 14 МПа | Примечание 2 |
| 2700G-BG7M | от –12 до 1000 фунтов/кв. дюйм от –80 кПа до 7 МПа | 0,1 фунта/кв. дюйм 0,001 бар |  | 10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа | Примечание 2 |
| 2700G-G20M | от 0 до 3000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 20 МПа | 0,1 фунта/кв. дюйм 0,01 бар |  | 10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа | Примечание 3 |
| 2700G-G35M | от 0 до 5000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 35 МПа | 0,1 фунта/кв. дюйм 0,01 бар |  | 10 000 фунтов/кв. дюйм 70 МПа | Примечание 3 |
| 2700G-G70M | от 0 до 10 000 фунтов/кв. дюйм от 0 до 70 МПа | 1 фунт/кв. дюйм 0,01 бар |  | 15 000 фунтов/кв. дюйм 100 МПа | Примечание 3 |
| Погрешность включает линейность, гистерезис, повторяемость, разрешение, погрешность эталона, долгосрочную стабильность в течение 1 года и влияние температуры от 18 до 28 °С. Для температур от 0 °C до 18 °C и от 28 °C до 50 °C добавить 0,003 % всей шкалы на °C |  |  |  |  |  |
| Совместимость со средой. Примечание 1. Любой чистый, сухой, некоррозионный газ. Примечание 2. Любые жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316. Примечание 3. Любые негорючие, нетоксичные, невзрывоопасные, неокисляющие жидкости и газы, совместимые с нержавеющей сталью 316. |  |  |  |  |  |

| Механические характеристики |  |
| --- | --- |
| Габариты (В x Ш x Г) | 12,7 х 11,4 х 3,7 см (5 х 4,5 х 1,5 дюйма) |
| Соединение давления | Ниппель 1/4 NPT |
| Корпус/вес | Литье ZNAL / 0,56 кг (1,22 фунта) |
| Дисплей | 5-1/2 разрядов, 20-сегментный шкальный индикатор 16,53 мм (0,65 дюйма) высотой, от 0 до 100 % |
| Электропитание | Три щелочных элемента АА |
| Срок службы батареи | 75 часов |